磁张量传感器技术规格书

1．范围

1.1 主题内容

本规格书是对磁张量传感器的设计、制造、试验和验收的技术要求及质量保证。

1.2 适用范围

本技术规格书适用于磁张量传感器的设计、制造、试验和验收、订货和交货，是订货合同的依据，作为订货合同的附件。

3．要求

3.1 概述

磁张量传感器采用自动测量方式，主要由三分量磁传感器阵列、电缆、三分量测磁机箱等组成。

磁传感器阵列由56只三分量张量磁传感器组成，采用磁通门式磁传感器。三分量张量磁传感器由三个结构完全相同的单分量磁传感器Bx,By,Bz相互垂直安装在一个自由垂直调节架上而成。这样，56只三分量张量磁传感器输出168通道的磁场信号。

电缆用于连接三分量张量磁传感器与三分量测磁机箱。

含三分量地磁监测仪一套。

3.2 接口要求

3.2.1 功能接口

3.2.1.1 测磁机柜工作电源为AC220V/50Hz，0.5KW。

3.2.1.2 各三分量张量磁传感器至机箱采用单根7芯屏蔽电缆连接至机箱，测磁电缆长度15m。

3.2.1.3 测磁机柜用网络通信方式向控制中心传递AD采样值，用标定的校正数据校正后得到磁场数据，通信协议另行规定。

3.2.2 物理接口

3.2.2.1 三分量张量磁传感器的连接电缆与测磁机箱通过十芯航空插头连接。

3.2.2.2 测磁机箱电源AC220V，50Hz插座。

3.2.2.3 网络接口为RJ45插座。

3.3 主要性能指标

3.3.1 测量范围:0～±100000nT（含地磁场）。

3.3.2 分辨率:0.5nT。

3.3.3 测量精度不大于读数的1%。

3.3.4 稳定性不大于2nT/2h。

3.3.5 正交度误差不大于读数的1%。

3.3.6磁张量传感器测磁误差:磁传感器在外磁场强度为2.5mT作用后，仪器显示值变化不大于±30nT。

3.3.7 51通道采样传输总时间:小于50ms。

3.3.8 每个传感器采用悬挂式机构，并且含独立的校准线圈。

3.3.9三分量地磁监测仪技术指标:⑴测量磁场分量及通道数:三通道/三分量探头;⑵显示方式:LCM显示屏;⑶量程:±100000nT;⑷最高分辨率:1nT;⑸精度:1％;⑹AC响应频率:≤10Hz;⑺通讯方式:以太网;⑻电源: AC220V;⑼体积（长×宽×高）:约为280×270×110mm;⑽重量:＜1.4kg。

3.4 物理特性

3.4.1 51通道磁场自动测试设备安装在1个机箱内，机箱尺寸约为（W×D×H:516.5mm×300mm×132mm）。

3.4.2 三分量磁传感器尺寸Φ26mm×50mm外形体积约为Φ88mm×160mm。

3.5 可靠性

严格按设计要求加工制造，保证设备性能稳定，工作可靠，满足磁场测量要求。

3.6 维修性

在设计中考虑维修方便，快速，尽量减少设备修复时间。

3.7 可用性

与可靠性和可维修性相适应。

3.8 环境条件

3.8.1 基本工作环境条件

3.8.1.1 环境温度:-5～+45ºC （仪器本体）。

3.8.1.2 环境湿度:＜95%。

3.8.1.3 工作电源:AC220V，50Hz，1KW。

3.8.1.4 工作时间:连续。

3.8.2 运输、贮存的环境条件

3.8.2.1 不允许与易燃、易爆、易腐蚀的物品一起运输。

3.8.2.2 运输过程中要注意防雨、防潮、防日晒、防尘。

3.8.2.3 装置应贮存在通风干燥处，并保持空气流通。

3.9 质量保证规定

承制方按设计要求生产制造，保证设备性能、质量满足技术规格书的要求。

3.10 设计与制造

3.10.1 材料工艺

磁传感器外围材质均为无磁材料。

3.10.2 色彩、铭牌和产品标志

色彩:军灰色和材料本色;

铭牌:标明设备名称、主要性能指标、生产日期等。

3.10.3 人机工程

操作使用开关置于易操作的部位。

4．提供的文件材料

使用说明书         					   3份

使用维护说明书                        3份

完工文件               					3套

资料光盘				   					1套

5.提供的设备清单

168通道磁场自动测试系统机箱            1台

三分张量量磁传感器（含电缆）	   	    56只

三分量地磁监测仪(含传感器)             1台

6.验收

双方认可的《验收大纲》进行验收。

7 售后服务

两年内负责保修。